出港部一台磅秤采购询价公告

杭州萧山国际机场航空物流有限公司就出港部一台磅秤采购项目进行公开询价，欢迎符合要求的供应商前来报价。

- 询价设备名称及品牌要求

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 台面尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磅秤 | 10t（具体参数详见附件二） | 1台 | 3×3.4m |

- 资格要求

（1）能独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录。

（2）具有一般纳税人证书，可提供税率为13%的增值税专用发票。

（3）需提供营业执照复印件，原件备查。

（4）经销商需出具厂家授权许可证。

四、报价方式

1、以快递或当面递交方式提交密封报价单（报价单格式参照附件一），要求在报价单中标注磅秤配置情况。

2、投递地址：杭州萧山国际机场航空货站A区A2232室。  邮编：311207     收件人：王剑

3、截止日期：2022年 4月21日11：00截止

五、联系方式

报价联系人：王 剑     联系电话：0571-86665070

纪检监督电话：0571-86665081

附件一：报价单

报 价 单

杭州萧山国际机场航空物流有限公司：

| 序号 | 名称 | 配置 | 数量 | 单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磅秤 |  | 1 |  |  |
| 总价:¥ 元，大写： 元整 |  |  |  |  |  |

1.以上报价包含产品价格、售后服务、运费、安装费等所有费用。

2.发票：13%增值税专用发票。

3.交货时间：订货后 20日历天内交货

4.报价有效期：壹年

5.售后服务条款：

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日    期：    年   月   日

附件二：磅秤技术要求

- 一、3*3.4m/10t平台秤

| 序号 | 设备名称 |  | 参数信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称重载体 | 长*宽*高 | 3000mm*3400mm*250mm |
| 2 |  | 台面板材/厚度 | 碳钢板，厚度6mm |
| 3 |  | 秤台结构形式 | 双层槽钢结构，上秤台厚度>180mm,保证长期使用无变形 |
| 4 |  | 防蚀、防潮、防锈处理 | 整体酸洗、磷化处理后喷塑烤漆处理，保证结构内部除锈，抗腐蚀能力强 |
| 5 |  | 接线盒防护等级 | 大于等于IP-67 |
| 6 | 传感器 | 额定荷载 | 5t，灵敏度:3 m V / V |
| 7 |  | 弹性体材质 | 40 Cr Ni Mo A |
| 8 |  | 最小数据可读性 | 0.5kg |
| 9 |  | 精密等级 | C 3 |
| 10 |  | 零点平衡 | ≤0.002%FS |
| 11 |  | 安全过载 | 150%F.S. |
| 12 |  | 极限过载 | 300%F.S. |
| 13 |  | 工作温度 | -20℃到65℃ |
| 14 |  | 工作湿度 | 能够适用潮湿的环境 ﹤85%RH |
| 15 |  | 综合误差 | ±0.01%FS |
| 16 |  | 供桥电源 | 5～15V（DC/AC） |
| 17 |  | 连接方式 | 通过接线盒并联 |
| 18 |  | 安装形式 | 正装，安装与秤台下底框，下底框直接固定基础上，保证传感器稳定性，不能装在秤台上秤架上 |
| 19 |  | 连接个数 | 4个 |
| 19 | 仪表 | 电源设定 | 220V/DC |
| 20 |  | 输入信息 | 数字式传感器信号 |
| 21 |  | 输出信息 | 输出重量信息和RS-232C串行输出，可打印榜单，日报表，分类（按车号、货号）统计月报表 |
| 22 |  | 调校 | 数字式调校，快捷，免标定,偏载调整无需打开接线盒 |
| 23 |  | 断电保护 | 具有断电保护功能 |
| 24 | 外接大屏幕 | 字符显示 | 5英寸，字高150毫米 |
| 25 |  | 通讯接口 | 标准 RS232-C或 RS485接口 |
| 26 |  | 大小尺寸 | 116×27×8.5 (mm) |
| 27 | 其他安装辅件 | 技术监督局检定服务 | 技术监督局检定服务（完成检定报告） |
| 29 |  | 信号线等 | RVVP6*16*0.15*φ7信号线20M |

附件三：合同

杭州萧山国际机场航空物流有限公司一台磅秤采购合同

甲方：杭州萧山国际机场航空物流有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方:

住所地:

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就相关货物采购事宜，在互利、平等的原则基础上，经协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

一、商品名称、种类、规格、单位、数量、金额（单位：元）

| 品名 | 种类 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（不含税） | 单价税额（税率 %） | 单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、

2、

二、合同金额

1.本合同金额中固定单价（不含税）  ，单价税额    ，单价（含税）     ，合同预估总额为（大写）：人民币    ，（小写）¥       。本合同金额为杭州萧山国际机场内交货价，含货物价格、运输费、包装费、保险费、税费等所有费用。甲方不再承担其他任何费用。同时乙方承诺，不因甲方采购数量的增加或者减少而变动固定单价。

2.本合同采购的货物数量属于预估数量，甲方有权根据实际情况单方面予以调整采购的数量，具体以甲方向乙方发出的采购通知单为准，乙方承诺无条件按照甲方要求执行，双方最终结算金额按照甲方实际采购数量结算。

3. 在合同有效期限内，单价（不含税）固定不变，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，支付的合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与适用税率计算税额的合计金额。

三、技术资料

1.乙方应在交付合同货物时同时向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应要求该等人员履行同等的保密义务并限于履行合同的必要范围而使用。如因乙方或前述与履行本合同相关的人员违反本条规定的保密义务而导致甲方遭受损失的，则乙方应向甲方承担赔偿责任。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。如因乙方违反本条保证并导致甲方遭受损失的，甲方有权解除本合同，乙方须向甲方承担赔偿责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权障碍或瑕疵。如因乙方提供货物存在权属纠纷或担保物权等权利限制或瑕疵而导致甲方遭受任何损失的，甲方有权解除合同，乙方须就甲方遭受的该等损失承担赔偿责任。

- 六、转包或转让

1.本合同项下甲方采购的货物，必须由乙方直接供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下的货物全部或部分转包给第三方供应，不得将本合同项下权利义务转让给第三方。

2.如有未经甲方书面同意的转让和转包行为，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担合同预估总额     %的违约金。

- 七、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其按满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、技术资料、随配附件和工具以及清单一并附于货物内同时向甲方交付。如资料不全的，视为乙方未完全履行交付义务。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后     小时内必须书面通知甲方，以便甲方准备接货。

4. 货物在本合同规定的交货地点交付甲方前发生的一切风险包括货物运输风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的交货地点并经甲方签收后视为交付，乙方同时必须在货物到达的当天立即通知甲方货物已送达。

6.产品包装不符本合同规定时，乙方负责返修或者重新包装，并承担返修或者重新包装的费用。如甲方要求不返修或者不重新包装，乙方应按照不符本合同规定包装货物金额      %计算的违约金支付给甲方。

- 八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期限：合同签订后20日历天

2. 交货方式：乙方送货上门

3. 交货地点：杭州萧山国际机场航空货站A区

- 九、货物验收

1.在货物送达甲方指定地点的当天，甲方对乙方提交的货物依据甲方要求和国家有关质量标准进行现场外观检查，产品外观、说明书等资料符合甲方要求的，给予签收，外包装有破损、产品外观有损坏或者资料不全的，则不予签收，甲方有权拒绝接受货物。

2.乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，乙方质量检验证书应随货物交甲方。

3.甲方签收货物后如发现货物的品种、型号、规格、数量或质量不符合合同约定或相关质量要求，甲方应在签收之日起   日内以书面或电话形式向乙方提出异议；乙方应当在收到甲方异议之日起    日内作出答复或与甲方协商处理，或在    日内直接按甲方要求进行无偿换货、补发短缺部分或降低合同金额，并承担由此产生的相关费用；乙方未作出答复或负责处理的，视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

4.在上述异议期及货物质量问题的处理期间，甲方有权终止本合同项下的付款义务。在前述异议期限届满，如甲方未提出货物不符异议，则甲方在前述异议期限届满之日后    日内签署验收合格确认书。验收合格确认书并不免除乙方在本合同项下应当承担的质量保证责任以及售后服务的义务。

- 十、货款支付

1、结算方式：

2、乙方付款前，乙方应提供正规的符合本合同约定的发票，若乙方未按本合同约定提供发票的，甲方有权拒绝付款且不承担任何延期付款的责任。

十一、履约保证金

- 无

- 十二、免费质保期及服务内容

1. 乙方保证其所供应的货物符合相关货物质量标准，不存在任何质量瑕疵或因质量瑕疵而导致的安全隐患，且为未经使用的全新货物。

2. 乙方应为货物提供  12  个月的免费质保期(含工时费和零部件费)，时间自甲方验收合格并签署验收合格确认书之日起计算。

3．免费质保期内由于非甲方原因发生的故障或损坏，乙方免费提供维修和备件直至货物性能、状态等达到正常标准，可以正常安全使用为止。如无法修复，乙方应负责免费更换或由甲方退还乙方所供货物，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、全国银行间同业拆借中心公布的同期货款市场报价利率及银行手续费、担保、抵押、法院执行措施所产生的费用等）以及由此给甲方造成的损失。

4．乙方提供 7*12 小时售后服务，并委派     维修人员，在接到报修通知后，维修人员应在      小时内赶到甲方所在地，并连续进行维修，直到货物恢复正常。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。

5.免费质保期结束的  15   日前，乙方负责对货物进行一次全面的检修和维护，并由甲方验收认可。甲方验收认可并不免除乙方对于验收认可后发生的但尚在质保期限内的货物故障或损坏的维修、退换货义务。

6、若乙方提供的货物属于伪劣货物或者假冒货物或者欺诈甲方，使得甲方遭受损失，乙方应向甲方承担由此给甲方造成的损失，同时，甲方可依法寻求其他法律救济。

- 十三、违约责任

1. 甲方无故逾期支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日  0.05  %向乙方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物和本合同规定的文件资料的，乙方应按合同预估总额每日  0.05  %向甲方支付违约金，由甲方从货款中扣除。逾期超过约定日期   15  日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同预估总额  30  %的违约金，且全额没收乙方的履约保证金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，或要求乙方更换货物；乙方因更换货物而逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，不予支付相应货款，履约保证金不予以返还。

4．因乙方提供货物质量问题或者安装调试过程中因乙方原因导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方须在甲方赔偿范围内全额向甲方作出赔偿。

5. 乙方未在约定期限内派人维修或维修质量验收不合格的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担，甲方与第三方确认后可直接从质保金中扣除；质保金不足以抵扣的，继续向乙方追偿。

6．除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。本合同约定的因乙方违约而应向甲方赔偿的损失包括但不限于甲方为本合同项下事宜进行招标以及重新进行招标的费用、重新招标的中标价格与本合同价格的差价损失，以及因采购迟延而导致的经营损失等。并且，甲方为主张和实现债权而发生的律师费、诉讼费、公证费等费用均由乙方承担。

7．对于本合同项下乙方应支付的赔偿款或违约金，甲方有权从应付乙方的货款及履约保证金、质保金中直接扣除，仍不足的部分，继续向乙方追偿。

- 十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并寄送有关官方权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 45 日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；协商无法达成一致的，本合同自动终止，双方互不承担赔偿或违约责任。

十五、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方所在地的人民法院管辖审理。

十六、合同组成文件包含下列内容，且解释顺序如下：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.招标文件

4.投标书及其附件

5.标准、规范及有关技术文件

- 十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字（包含签章）并加盖单位公章或者合同章之日起生效，到乙方将全部货物送齐经甲方验收合格，并按照本合同约定履行付款、质保服务等内容以后终止。

2.本合同有效期限为【1年】，自【2022】年【】月【】日起至【2023】年【】月【】日止。

3.本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或者修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货、收货、付款，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

4.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以执行；未达成补充协议的，遵照《民法典》及有关法律法规执行。

5.本合同一式肆份，甲执贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

（以下为签署页）

甲方：杭州萧山国际机场有限公司  乙方：

地址：杭州萧山国际机场内        地址：

法定代表人：                     法定代表人：

或                               或

授权代表：                       授权代表：

签字日期：                       签字日期：

年  月  日                      年  月  日

附件1：

杭州萧山国际机场航空物流有限公司

廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场航空物流有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

- 立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

- 扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。

- 拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

- 由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日